一、项目概况

1、项目名称：应急救护一体机（AED）采购

2、项目编号：NJDXJ202603001

3、采购预算：90000元

二、要求内容

- 本项目主要是应急救护一体机设备采购。项目实施包含各类硬件设备的安装、调试、设备软件的调试运行等。合同签订，项目检验验收，技术培训指导及售后服务等。

- 具体采购需求参数如下：

| 产品名称 | 主要参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 应急救护一体机 | 应急救护一体机专门用来保障校园师生生命健康安全的日常自助 急救设备，应涵盖日常宣教、视频指导、学校通知发布、报警指示灯呼叫、急救包+AED 应急等内容。 一、校园智能急救柜： 1.材料：机柜材质冷轧钢板，厚度≥1.0mm，坚固耐用，表面采用 耐磨防腐喷粉工艺。 2.柜子结构：柜子主体+32寸广告屏+AED仓+应急救护仓 3.触碰操作、多视频可连续循环播放。 4.具有广告宣传、紧急医疗救助等功能。 5.广告宣传：通过液晶显示屏进行内容宣传。 6.前开门设计，采用前面放置 AED 和更换耗材。 7.各类输入输出口具备易辨认的标识。 8.设备的音量大小及屏幕亮度可调节、支持定时开关机设定；工作温度：-20℃~+60℃。 9.安卓系统，独立后台、支持分级管理。 10.显示屏可以支持图片素材格式要求 png、bmp、jpeg、gif；音 频素材格式要求 mp3、wma、wav、ogg；视频素材格式要求 MP4、 avi、MPEG、asf、flv、mkv、VOB、ts、dat、mov、f4v、3g2、 webm。 11.应支持安全宣教终端和安全宣教内容管理；安全宣教终端支持接收展示安全宣教视频，图文信息。 12.支持单一画面上划分多个区域展示不同的内容。支持对发布内容下载存储，与服务器断链后仍可正常播放。支持插播紧急通知和临时信息；安全宣教内容管理软件需要支持终端激活，终端设备日志管理。支持按照设备分区实现不同的信息发布。 13.应支持基于部署校园智能急救柜终端所产生的 AED、急救包点位图，通过云计算、物联网、移动互联网技术，支持一键呼救，对接值班室、保安室、AED管理员结合微信小程序、语音呼叫，设备终端警报等形式提高求救信息触达率，保障急救事发时的第一时间响应。（提供相关截图并加盖公章） 14.应支持小程序查找 AED 及急救柜定位点位图功能；支持小程序快速报警功能；发起呼救时支持图片、录音、文字等多种形式。 15.校园智能急救柜在接收到云端的求救信息后，第一时间显示并发出 SOS 求救音，路过人员皆可扫码查看具体位置信息，拿取急救设备前往救援。 二、AED设备 1.物理规格/性能 1.1整机重量（含电池）≤2.6kg。 1.2防尘防水级别：设备具有良好的防尘防水设计，防尘防水级别为≥IP66。 1.3工作温度范围至少满足-10℃ ～ 50℃，且从室温环境下进入-20℃环境后，至少能工作60分钟。 1.4 产品应具备国家药监局批准入市的医疗器械注册证。 1.5产品应具备7英寸屏幕； 2.除颤性能 2.1输出能量：在设备可选的动态能量范围内（以说明书为准），成人默认最大输出能量≤200J，有效降低对心肌细胞的损伤。 2.2所投产品需要完成NMPA规定的动物实验，并提供除颤的动物实验报告，除颤成功率≥90%。 2.3开始AED分析到最大除颤能量放电准备就绪时间≤8s。（提供相关截图并加盖公章） 3.除颤电极片 3.1在室温温度环境下，单副电极片有效期至少36个月。 3.2电极片的有效面积不小于90cm2，电极片成份标识上明确不含乳胶成份，以避免部分过敏人群无法使用。 3.3可自动识别成人、小儿电极片，并根据电极片类型自动选择对应的除颤能量。 4.电池 4.1在室温温度环境下，电池待机寿命不少于五年，可选配电池待机寿命不少于10年。 4.2在适合条件下，至少可支持200次200J除颤治疗。 4.3可检测电池低电量并给出报警提示，低电量报警后至少还可持续30分钟工作时间和至少6次200J除颤充放电（适合条件下）。 5.操作 5.1 为减少误操作并快速救治，机身按键数量小于等于3个。（提供相关截图并加盖公章） 5.2设备能够根据环境噪音强度自动调节语音播放音量，适应急救现场嘈杂环境下使用。 5.3支持成人/小儿患者类型快速一键切换。 6.数据传输和存储 6.1设备支持无线通讯：蓝牙、WiFi或移动通讯（4G/5G），可将自检数据、抢救数据（包括心电图、阻抗和录音数据）和日志数据无线传输到远程AED管理平台。（提供相关截图并加盖公章） 6.2存储容量：设备可存储不少于3650份自检报告，36500条事件记录。 6.3设备抢救时具有实时定位、录音功能，可保存抢救过程中的ECG数据、阻抗数据、录音数据、CPR持续时间等数据，可达80分钟。 6.4抢救数据可通过USB接口导出。 7.AED智能管理系统 7.1 AED智能管理系统及地图小程序应功能完善、运行稳定，且与所投AED设备实现无缝对接。投标人需承诺所提供的系统及小程序具备合法授权，不存在知识产权纠纷。 三、急救包 应包含以下日常急救用品：医用冰袋1袋、急救毯 1 个、碘伏消毒棉片2盒、酒精消毒棉片2 盒、三角巾2条、医用纱布块 2个、急救包扎包2个、 自粘弹性绷带1卷、旋压式止血带1个、医用透气胶带1卷、CPR人工呼吸面膜1张、医用外固定夹板1个、一次性使用无菌敷贴5个、弹性绷带1卷，压缩毛巾1条、水银体温计1个、退热贴2个、别针5个，敷料镊子1个、剪刀 1 个、 创口贴3袋、应急口哨1 个、一次性使用医用丁腈橡胶检查手套 2副、医用口罩2包、垃圾袋4个、医用护目镜（儿童款）1个；尺 寸≥宽 28.5cm*高 20cm*厚12cm。 | 套 | 3 |

- 具体采购要求

- 1、培训方案：根据本项目具体实施和交付情况组织针对性的培训方案，方案包含但不限于：（1）培训目标；（2）培训内容；（3）培训计划（对象、时间、师资等）；（4）培训考核及培训流程安排等；应答文件中提供培训方案。

- 2、服务承诺：本项目提供服务承诺，包含但不限于：（1）质量保证承诺；（2）质量保证措施；应答文件中提供服务承诺。

- 3、售后服务方案：本项目制定详细的售后服务方案，方案包含但不限于：（1）售后服务人员安排；（2）售后服务响应时间；（3）售后服务方案（突发事件售后方案、售后服务承诺等）；应答文件中提供售后服务方案。

- 4、业绩要求：投标人须提供自2023年1月1日以来（以合同签订日期为准）至少1个已完成的、合同内容包含“应急救护一体机”或“自动体外除颤器（AED）”供货及安装的类似项目业绩，需提供合同关键页（包括首页、标的页、金额页、签字盖章页）复印件加盖公章。

- 报价及付款

- 1、投标报价要求：投标报价须包含本项目采购的全部内容，以涉硬件产品和辅助材料的采购费、运输配送费，项目检验验收费，人工费，保险，税费，风险（不可预见费），售后维护服务等全部相关费用。

2、根据甲乙双方合同约定，合同签订后30个日历日内完成项目全部建设任务并经采购人验收合格后一次性交付。